Техническое задание

на закупку стереоскопического микроскопа

Заказчик: АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»

1. Применения на ЕЗОЦМ

АО »ЕЗОЦМ» производит разнообразные виды изделий и полуфабриката из сплавов, содержащих благородные металлы, в производственный цикл входят аффинаж, плавка, обработка металлов давлением и термическая обработка. На разных технологических переделах проводится контроль качества продукции. Ведётся разработка передовых технологий и выпуск новых видов продукции.

2. Объекты исследования

Мелкие детали, контакты, тканые и вязаные катализаторные и улавливающие сетки из тонкой проволоки диаметром 60 – 90 мкм,   металлические   слитки и пластины весом до нескольких килограмм, полосы проката небольшого размера, ленты, фольги, трубки, конструкции со сварными  швами, тигли из благородных металлов, тигли огнеупорные керамические.

3. Предмет исследования

Поверхностные загрязнения и включения, поры и трещины на поверхности заготовок и изделий, рельеф изломов металлических деталей и разрывов проволоки, шероховатость поверхности, макро и микроструктура, размеры фаз, зёрен, строение границ зёрен, размер и форма частиц порошков, проверка соответствия мелких деталей заданным размерам.

4. Требования к микроскопу:

технические характеристики должны быть близкими взятым за основу  стереомикроскопа Olympus SZ61TR

| Наименование | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Диапазон оптического увеличения | Должно быть, наименьшее значение – не более, наибольшее – не менее, крат | 2…270 |
| Эффективное оптическое увеличение | Не менее | 10:1 |
| Масса микроскопа | Должно быть, наименьшее значение – не более, наибольшее – не менее, кг | 3…3,5 |
| Ход фокусировки | Должно быть, наименьшее значение – не более, наибольшее – не менее, мм | 110…120 |
| Поле зрения окуляров | Должно быть, наименьшее значение – не более, наибольшее – не менее, мм | 21...22 |
| Рабочая дистанция | Должно быть, наименьшее значение – не более, наибольшее – не менее, мм | 105...110 |
| Регулировка межзрачкового расстояния окуляров | Должно быть, наименьшее значение – не более, наибольшее – не менее, мм | 52...76 |
| Фиксированные позиции увеличения базы микроскопа | Должно быть, наименьшее значение – не более, наибольшее – не менее, крат | 0,67…4,5 |
| Увеличение окуляров | Должно быть точно, крат | 10 |
| ESD защита окуляров, базы микроскопа | Должно быть точно | Да |
| Оптическая система | Должно быть точно | Грену |
| Тип тубуса | Должно быть точно | Тринокулярный, с адаптером c-mount 0.5 крат |
| Тип осветителя | Должно быть точно | Закрепленный на штативе микроскопа |
| Насадочная линза |
| Увеличение, крат | Должно быть точно, крат | 1.5 |
| Числовая апертура | Должно быть, наименьшее значение – не более, наибольшее – не менее | 0.029… 0.1 |
| Рабочее расстояние | Должно быть точно, мм | 66 |
| Суммарное увеличение | Должно быть, наименьшее значение – не более, наибольшее – не менее, мм | 10… 67,5 |
| Осветитель |
| Тип | Должно быть точно | светодиодный |
| Мощность в галогеновом эквиваленте | Должно быть, наименьшее значение – не более, наибольшее – не менее, Ватт | 29 … 30 |
| Цветовая температура | Наименьшее значение – не более, наибольшее – не менее, К | 5500..5600 |
| Исполнение | Должно быть точно | Закреплен на штативе микроскопа |
| Количество световодов | Должно быть точно | 2 |
| Длина световодов | Наименьшее значение – не более, наибольшее – не менее, мм | 480..500 |
| Диаметр фокусировочных линз | Наименьшее значение – не более, наибольшее – не менее, мм | 4,8..5 |
| Кольцевой осветитель | Должно быть точно | 6-точечный, диаметр приспособления 66мм, длина кабеля 1000мм |
| Система захвата изображений |
| Скорость съемки | Должно быть не менее, кадров/с | 12 |
| Разрешение | Должно быть не менее, пикселей | 5 МПикс |
| Размер матрицы, не менее | Должно быть не менее, дюймов | 1/2.5 |
| Совместимость | Должно быть точно | Одного производителя с микроскопом |
| Интерфейс подключения камеры | Должно быть точно | USB 3.0 |
| Размер пикселя матрицы, не менее | Должно быть не менее, мкм | 2,2х2,2 |
| Трансляция живого изображения при разрешении 2560 x 1920 | Должно быть не менее, кадров в секунду | 15 |
| Тип камеры | Должно быть точно | Цветная |
| Тип соединения | Должно быть точно | C-mount |