Техническое задание

на закупку весов для участка упаковки и отгрузки готовой продукции

- Цели и задачи:

  - Приобрести весы для участка УОГП для взвешивания готовой продукции из

драгоценных металлов с максимальной нагрузкой  не менее 10 кг.

- Технические требования к весам:

  - Наибольший предел взвешивания весов  - не менее 10 000 г;

  - Действительная цена деления  0,01 г;

  - Класс точности (ГОСТ Р 53228-2008)  – (I) Специальный;

  - Предел допускаемой погрешности при первичной поверке должен быть не

более  0,1 г по всему диапазону взвешивания;

  - Размер весовой площадки (чаши) – не менее 200х200 мм;

  - Диапазон рабочих температур от 10 0С  до 40 0С (желательно);

  - Наличие встроенной функции  калибровки;

  - Наличие алгоритма компенсации погрешности взвешивания, вызванного

нецентральным положением груза на  весовой площадке;

  - Наличие интерфейса для подключения к компьютеру;

  - Наличие руководства по эксплуатации на русском языке.

Дополнительные условия:

- гарантийный срок на весы, включая стабильность метрологических характеристик,  должен

составлять не менее 36 месяцев;

- весы должны быть включены в Государственный реестр СИ  РФ;

- весы должны быть новыми, без наработки, дата выпуска 2016 год;

- поставщик (Продавец) обязан в течение двух недель с момента поставки весов Заказчику  установить, подключить, настроить, организовать и  провести  поверку весов за свой счет с выдачей свидетельства и протокола поверки. Результаты поверки должны подтвердить метрологические характеристики  первичной поверки  завода изготовителя и отсутствие скрытых дефектов вызванных транспортировкой;

- поставщик (Продавец) должен быть официальным дилером производителя, о чем обязан  предоставить авторизационное письмо.