Техническое задание на приобретение анализатора кислорода

Заказчик: АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов

Область применения:

Определение кислорода в драгоценных металлах и сплавах на их основе.

Требования к оборудованию:

- Принцип действия анализатора основан на методе восстановительного плавления в токе инертного газа. Метод определения кислорода – инфракрасная абсорбция.

- Анализатор внесен в государственный реестр средств измерений. Свидетельство об утверждении типа СИ имеет срок действия не менее одного года на момент подписания акта о вводе оборудования в эксплуатацию.

- Диапазон измерений массовой доли кислорода от 0,5 ppm до 2 000 ppm.

- Предел допускаемого относительного СКО случайной составляющей  погрешности измерений массовой доли кислорода – в диапазоне от 5 ppm до 2000 ppm не более 7 %.

- Возможность выполнения испытаний (эксплуатации анализатора) при относительной влажности воздуха в помещении менее 30 %.

- Калибровка по одной точке или по нескольким точкам с использованием стандартных образцов.

- Импульсная печь мощностью не менее 7500 Вт, обеспечивающая температуру нагрева не менее 3000 0С.

- Детектор в индивидуальном термостате (если используется блок детекторов, то общая система термостатирования). Автоматический выбор диапазона измерений.

- Возможность работы с аргоном в качестве газа-носителя.

- Наличие системы фильтров для очистки газов. Обеспечение доступа к фильтрам для замены реагентов.

- Закрытая газовая система с герметичным шлюзом загрузки пробы.

- Оборудование новое. Комплектация достаточная для выполнения испытаний.

- Наличие сертификата соответствия оборудования требованиям безопасности технических регламентов (ТР) Таможенного союза (ТС).

Требования к комплекту поставки оборудования:

- Станция управления анализатором на базе ОС Windows (управляющий компьютер, принтер).

- Русифицированное программное обеспечение, предусматривающее автоматическую диагностику (самодиагностику) технического состояния оборудования, сохранение и передачу данных.

- Внешние электронные весы, внесенные в государственный реестр средств измерений с дискретностью 0,1 мг. Возможность подключения весов к станции управления анализатором для автоматической передачи данных.

- Система водяного охлаждения печи.

- Набор расходных материалов и запасных частей на 500 анализов.

- Стандартные образцы для поверки с оригиналом паспорта.

- Паспорт СИ, руководство по эксплуатации и программному обеспечению на русском языке, методика поверки, свидетельство о включении в Государственный реестр СИ РФ и описание типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС на оборудование (предоставляются одновременно с заявкой на тендер).

Требования к производителю оборудования:

- Надежность производителя и наличие практики применения анализаторов в российских и зарубежных организациях.

- Наличие положительных отзывов о применении анализаторов кислорода в российских организациях.

Требования к компании-поставщику:

- Поставщик должен быть официальным дилером производителя, о чем должен предоставить авторизационное письмо.

- Наличие сервисной службы (справка о численном составе сервисного отдела за подписью генерального директора компании), желательно в Екатеринбурге.

- Гарантия на оборудование не менее 12 месяцев с момента запуска анализатора.

- В течение гарантийного и послегарантийного срока – оперативное реагирование на возникающие проблемы – не более 3-х рабочих дней, устранение выявленных дефектов, в том числе замена частей, вышедших из строя – не более 30 рабочих дней.

Конкурсное  предложение должно предусматривать

- Поставку оборудования на склад заказчика и его монтаж не более 90 дней с момента заключения договора.

- Проведение пусконаладочных работ сертифицированными специалистами.

- Обучение сотрудников на рабочем месте.

- Выполнение поверки после монтажа анализатора. Оформление свидетельства о первичной поверке средства измерений установленного образца государственным региональным ЦСМ.

- Информацию:

- о цене товаров (работ, услуг) участника;

- о сумме дополнительных расходов, необходимых для введения оборудования в эксплуатацию;

- о включении НДС в цену и о его размере;

- о включении таможенных платежей в цену и об их размере;

- о включении стоимости доставки в цену и об ее размере;

- условия о предоплате (размере и порядке осуществления);

- данные об опыте деятельности участников тендера в соответствующей отрасли (в годах);

- данные о крупных заказчиках участников тендеров и значительных реализованных проектах;

- данные о материально-технической базе участника тендера.

Начальник ЦАЛ								М.Д. Лисиенко

Начальник ЛСА ЦАЛ							Н.А. Климова