Техническое задание на приобретение

атомно-эмиссионного спектрометра с индуктивно-связанной плазмой для ЛФХМ ЦАЛ

Область применения прибора:

Атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой с радиальным обзором плазмы и одновременной регистрацией спектра предназначен для количественного определения драгоценных металлов в сплавах и технологических отходах. Диапазон определяемых массовых долей от 0,001 до 99 %. Анализируемые растворы содержат не менее 1/9 по объему соляной кислоты со следами азотной кислоты, а так же до 5 г/дм3 элементов основы.

Требования к техническим характеристикам прибора:

- радиальный обзор плазмы;

- вертикальное расположение горелки;

- генератор, работающий в режиме свободной генерации;

- одновременная регистрация полного спектра (полихроматор);

- поперечно-проточный распылитель с камерой Скотта;

- диапазон длин волн не менее чем 165 – 770 нм;

- ОСКО аналитического сигнала в линейном диапазоне градуировочного графика не хуже чем 1 %;

- спектральное разрешение в диапазоне длин волн 165 – 300 нм не более чем 0,010 нм;

- предел обнаружения для марганца не более чем 5 мкг/дм3;

- срок службы (по описанию типа СИ) не менее 10 лет;

- требования к микроклимату при эксплуатации (по описанию типа СИ): диапазон температуры не уже чем +15 +30 ºС, относительная влажность до 80 % без ограничения минимальной влажности.

- требования к микроклимату при поверке (по методике поверки):  диапазон температуры не уже чем +18 +25 ºС, относительная влажность до 80 % без ограничения минимальной влажности.

Требования к программному обеспечению прибора:

- функция чтения полного спектра;

- возможность просмотра и повторной обработки спектров после анализа;

- возможность пересчета (репроцессинга данных) после анализа, в том числе после изменения параметров метода;

- наличие автоматической коррекции межэлементных влияний;

- возможность работы в ручном режиме, ввод данных пробы непосредственно перед измерением.

Прибор должен быть укомплектован:

- Руководством пользователя (по программному обеспечению и техническому обслуживанию) на русском языке (предоставляется на тендер в электронной форме);

- Паспортом на русском языке;

- Методикой поверки (предоставляется на тендер в электронной форме);

- Свидетельством об утверждении типа СИ и описанием типа СИ (предоставляется на тендер в электронной форме);

- Требованиями к помещению, коммуникациям, газам для установки, а так же к растворам для настройки и поверки прибора (предоставляются на тендер в электронной форме с подписью и печатью поставщика);

- Программным обеспечением на русском языке, и в том числе диском для восстановления программного обеспечения;

- Персональным компьютером для управления прибором, не старше 2018 г.в, с монитором 22˝ и лазерным принтером, в комплекте с операционной системой и дисками для восстановления системы;

- Шлангом и редуктором для подключения аргона;

- Кабелями для подключения электропитания и заземления;

- Системой ввода образца для высокосолевых проб (> 0,5 % солей) и поперечно-проточным распылителем, устойчивым к действию кислот, в том числе HF;

- Комплектом расходных принадлежностей для работы в течение 3 лет (капилляры и трубки подачи пробы, запасные горелки и распылители, воздушные фильтры и пр.);

- Охладителем-рециркулятором, компрессором, шлангами для подачи воды и воздуха, шлангами и редукторами для прочих газов, если они требуются;

- Столом для установки прибора.

Прочие условия:

- продавец должен являться официальным дилером фирмы-производителя (скан гарантийного письма предоставляется на тендер в электронной форме);

- гарантийный срок на прибор  должен составлять не менее 36 месяцев. Устранение неисправностей должно быть выполнено поставщиком в течение не более чем двух недель, в противном случае гарантийный срок продлевается на время простоя оборудования;

- инсталляция и обслуживание прибора должны осуществляться сертифицированными специалистами фирмы – поставщика;

- в стоимость прибора должны входить доставка, подключение, настройка и тестирование авторизованным сервис-инженером, обучение специалистов заказчика работе на приборе на рабочем месте на русском языке авторизованным специалистом фирмы-поставщика, с выдачей сертификата об обучении, первичная поверка прибора. Указанные работы, в том числе поверка, должны быть выполнены в течение одного месяца с момента получения прибора Заказчиком;

- продавец должен иметь сервисный центр по обслуживанию оборудования в г. Екатеринбурге, цена одной смены обслуживания, в т.ч. НДС 20 %, не должна превышать 500 USD (предложение по обслуживанию оборудования данного производителя по фиксированной цене в течение трех лет должно быть включено в конкурсное предложение);

- в конкурсное предложение должно быть включено предложение по поставке расходных принадлежностей для оборудования данного производителя по фиксированной цене в USD в течение трех лет.

- в конкурсное предложение должна быть включена информация:

- о цене товаров (работ, услуг) участника;

- о сумме дополнительных расходов, необходимых для введения оборудования в эксплуатацию;

- о включении НДС в цену и о его размере;

- о включении таможенных платежей в цену и об их размере;

- о включении стоимости доставки в цену и об ее размере;

- условия о предоплате (размере и порядке осуществления);

- данные об опыте деятельности участников тендера в соответствующей отрасли (в годах);

- данные о крупных заказчиках участников тендеров и значительных реализованных проектах;

- данные о материально-технической базе участника тендера.

Начальник ЛФХМ ЦАЛ А.К. Луцак