Техническое задание на поставку анализаторов водорода, углерода, серы и модернизацию анализатора кислорода LECO О736-МС до анализатора кислорода, азота LECO ON736

Заказчик: АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов

Область применения приборов:

Определение массовой доли водорода, углерода, серы, кислорода и азота в металлическом тантале, аффинированных драгоценных металлах и сплавах на их основе.

Требования к оборудованию:

- Принцип действия анализатора водорода основан на методе восстановительного плавления образца в токе инертного газа с последующим определением молекулярного водорода на ячейке теплопроводности. Принцип действия анализатора углерода и серы основан на сжигании образца в индукционной печи в токе кислорода с последующим определением газообразных оксидов серы и углерода методом инфракрасной спектроскопии.

- Анализаторы должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений. Свидетельства об утверждении типа СИ имеют срок действия не менее одного года на момент подписания акта о вводе оборудования в эксплуатацию.

- Диапазон измерений массовой доли водорода от 0,00001 % до 0,025 %, углерода от 0,0001 % до 6,0 %, серы от 0,0001 % до 1,75 %.

- Предел допускаемого относительного СКО случайной составляющей  погрешности измерений массовой доли водорода не более 7 %, углерода и серы – не более 10 %.

- Возможность эксплуатации анализаторов при относительной влажности воздуха в помещении менее 30 %.

- Анализаторы должны быть выполнены в виде  моноблока, объединяющего печь и аналитическую часть.

- Анализатор водорода должен быть снабжён импульсной печью мощностью не менее 7500 Вт, управляемой по току, мощности и температуре, обеспечивающей возможность плавления тантала (~3020 ºС). Индукционная печь анализатора углерода и серы должна быть мощностью не менее 2200 Вт с возможностью управления  в ручном режиме.

- Анализатор водорода должен иметь встроенную очистку входящего газа, автоматическую проверку целостности газового тракта и  компенсацию атмосферного давления. Анализатор углерода и серы должен иметь автоматическую замену трубки сжигания, автоматическую проверку целостности газового тракта и контроль давления.

- Детектор анализатора водорода – ячейка теплопроводности. Весь диапазон измерений анализатора углерода и серы должен перекрываться одной ИК-ячейкой на углерод и одной на серу. ИК-ячейки должны быть в индивидуальных термостатах без прерывателей.

- Калибровка по одной точке или по нескольким точкам с использованием стандартных образцов.

- Оборудование новое. Комплектация достаточная для выполнения испытаний.

- Наличие сертификата соответствия оборудования требованиям безопасности технических регламентов (ТР) Таможенного союза (ТС).

Требования к комплекту поставки оборудования:

- Управляющий компьютер, принтер, стол для оборудования рабочего места.

- Русифицированное программное обеспечение, предусматривающее автоматическую диагностику (самодиагностику) технического состояния оборудования, сохранение и передачу данных.

- Набор расходных материалов и запасных частей на 1000 анализов

- Комплект стандартных образцов для калибровки, градуировки и контроля погрешностей методик измерений.

- Аналитические весы с НПВ 110 г и  дискретностью 0,1 мг, внесенные в Государственный реестр средств измерений. Возможность подключения весов к анализатору для автоматической передачи данных.

- Паспорт СИ, руководство по эксплуатации и программному обеспечению на русском языке, методика поверки, свидетельство о включении в Государственный реестр СИ РФ и описание типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС на оборудование (предоставляются одновременно с заявкой на тендер).

- Стандартные образцы для поверки с оригиналом паспорта.

- Столы для установки прибора.

Задача модернизации:

- Модернизация имеющегося в наличии работоспособного анализатора кислорода LECO О736-МС 2019 года выпуска до анализатора кислорода, азота LECO ON736.

- Технические характеристики модернизированного анализатора должны полностью соответствовать характеристикам анализатора кислорода, азота LECO ON736. Модернизация должна включать установку лицензионного программного обеспечения применяемого на анализаторе LECO ON736 и внесение необходимых изменений в паспорт СИ.

Требования к производителю оборудования:

- Надежность производителя и наличие практики применения анализаторов в российских и зарубежных организациях.

- Наличие положительных отзывов о применении анализаторов газообразующих примесей в российских организациях.

Требования к компании-поставщику:

- Поставщик должен быть официальным дилером производителя, о чем должен предоставить соответствующий документ об авторизации.

- Наличие сервисной службы (справка о численном составе сервисного отдела за подписью генерального директора компании), желательно в Екатеринбурге.

- Гарантия на оборудование не менее 12 месяцев с момента запуска анализатора. Гарантия на модернизированное оборудование не менее 12 месяцев с момента выполнения работ.

- В течение гарантийного и послегарантийного срока – оперативное реагирование на возникающие проблемы – не более 3-х рабочих дней, устранение выявленных дефектов, в том числе замена частей, вышедших из строя – не более 30 рабочих дней.

Коммерческое предложение должно предусматривать:

- Поставку комплекта стандартных образцов для градуировки и контроля погрешностей методик измерений массовой доли азота и стандартных образцов для поверки LECO ON736 при измерениях содержания азота  с оригиналом паспорта.

- Поставку оборудования на склад заказчика и его монтаж, а также проведение работ по модернизации в течение не более 120 дней с момента заключения договора.

- Поставку оборудования для модернизации на склад заказчика и проведение работ в течение не более 120 дней с момента заключения договора.

- Проведение пусконаладочных работ и работ по модернизации сертифицированными специалистами.

- Обучение сотрудников на рабочем месте.

- Выполнение поверки после монтажа и модернизации анализаторов. Оформление свидетельств о первичной поверке средства измерений установленного образца.

- Информацию:

- о цене товаров (работ, услуг) участника;

- о сумме дополнительных расходов, необходимых для введения оборудования в эксплуатацию;

- о включении НДС в цену и о его размере;

- о включении таможенных платежей в цену и об их размере;

- о включении стоимости доставки в цену и об ее размере;

- условия о предоплате (размере и порядке осуществления);

- данные об опыте деятельности участников тендера в соответствующей отрасли (в годах);

- данные о крупных заказчиках участников тендеров и значительных реализованных проектах;

- данные о материально-технической базе участника тендера.

Главный инженер проекта							М. А. Дунаев

Начальник ЦАЛ								М.Д. Лисиенко