Техническое задание

на поставку масс-спектрометра с индуктивно-связанной плазмой для определения элементного состава металлического тантала

Заказчик: АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»

Область применения прибора:

Квадрупольный масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой предполагается применять для определения элементного состава металлического тантала.

Требования к техническим характеристикам прибора:

- Механический форвакуумный насос с минимумом шума (≤59dB). Замена масла в насосе не чаще, чем раз в 3 года.

- Кассетное крепление плазменной горелки и распылительной камеры. Конструкция горелки неразборная (цельная кварцевая) и разборная с сапфировым инжектором. Системы распыления: стеклянная и HF-стойкая особочистая из PFA.

- Плазменный индуктор не требующий обслуживания и замены

- Автосогласование РЧ генератора с плазмой при работе с любыми типами образцов. Подводимая к плазме мощность 600-1600 Вт с относительной нестабильностью лучше 0,1%.

- Уровень оксидов (СеО+/Се+) менее 2,5% с неохлаждаемой распылительной камерой. Конуса плазменного интерфейса никелевые и платиновые коррозионно-стойкие  с максимально возможным диаметром входных отверстий. Система формирования пучка ионов не требующая замены и обслуживания.

- Универсальная система для устранения молекулярного, двухзарядного и изобарного фона (изобарных ионов, двукратно заряженных ионов и молекулярных ионов Ar, ClO, ArC, ArO, ArOH, CaO, ClAr, CaAr, Ar2, Ar2H, BrH, MoO, MoOH, WO, WOH и  др. наложений, в том числе при количественном определении Na, Mg, Al, 40Ca, 39K, V, 52Cr, 56Fe, Ni, As, Se, Cd, Hg, и других элементов, с пределами обнаружения на уровне 1 ppt). Система не должна обслуживаться и не требует замены в целом или ее компонентов при эксплуатации. Система устранения фона должна работать с различными типами газов в т.ч.  NH3 в любых смешанных режимах в одном методе анализа.

- Система регистрации ионов с одновременным двухрежимным (счетный и аналоговый режимы) детектором с автоматическим  выбором режима работы. Долговременная стабильность RSD<4% за 4 часа в любых режимах работы.

- Возможность эксплуатации масс-спектрометра при относительной влажности воздуха в помещении менее 30 % и температурах от + 17 оС до + 29 оС.

Требования к комплекту поставки оборудования:

- Персональный компьютер для управления прибором, не старше 2020 г.в, с монитором 24˝ и лазерным принтером, в комплекте с операционной системой и дисками для восстановления системы и столом для рабочего места.

- Программное обеспечение на русском или английском языках, в том числе диск для восстановления программного обеспечения.

- Паспорт СИ на русском языке, руководство пользователя (по программному обеспечению и техническому обслуживанию) на русском языке, свидетельство об утверждении типа СИ с описанием типа СИ, методика поверки, сертификат соответствия ТР ТС на оборудование, требования к помещению, коммуникациям, газам для установки, а так же к растворам для настройки и поверки прибора . Эти документы предоставляются в электронном виде одновременно с заявкой на тендер.

- Автоматический пробоотборник совместимый с прибором в комплекте со штативами для пробирок 15 мл и 50 мл, иглами, сливными трубками, ёмкостями для промывных и сливных растворов, со столом для установки, руководство по эксплуатации на русском языке.

- Пробирки 15 мл – 1000 шт.

- Блок бесперебойного питания на минимум  10000В*А с низким (THD<4%) уровнем негармонических искажений.

- Малошумный холодильник-рециркулятор и шланги системы охлаждения.

- Редуктор для особо чистого аргона, необходимые фильтры, шланги для подачи аргона.

- Редукторы для используемых особо чистых газов, фильтры и шланги.

- Комплект для инсталляции и подключения прибора внутри лаборатории в том числе:

- Штатная система ввода, включающая стеклянную циклонную с возможностью газового разбавления распылительную камеру, распылитель стеклянный концентрический, кассетное крепление;

- Система ввода, для особо чистых применений:  монтажный быстросъемный модуль, распылительная камера и концентрический распылитель  из PFA;

- Т-образная система подачи внутреннего стандарта из PFA;

- Конуса плазменного интерфейса;

- Коррозионностойкие конуса;

- Кварцевая горелка и уплотнения к ней;

- Разборная кварцевая плазменная горелка с сапфировым инжектором (2 шт.);

- Трубки для перистальтического насоса пробоподающие (6 уп/12 шт.) и дренажные (4 уп./12 шт.)

- Электрические кабели;

- Вентиляционные шланги;

- Вакуумная жидкость;

- Охлаждающая жидкость;

- Набор стандартных растворов для настроек/оптимизаций и калибровок для определения Nb, Al, Ti, Ca, Fe, Mo, W, Co, Mn, Mg, Na, Sn, Zr, Ni, Cu, Cr.

- Стандартный раствор особочистого Та 10 г/л, 125 мл.

- Стол для установки прибора.

Поставляемый спектрометр должен быть:

- – новым, выпуска не ранее 2020 года;

- – не бывшим в эксплуатации;

- – не являться выставочным образцом;

- – не собранным из восстановленных узлов и агрегатов;

- – свободным от прав третьих лиц;

- – работоспособным и готовым к эксплуатации.

Требования к компании-поставщику:

- Поставщик должен быть официальным дилером производителя, о чем должен предоставить соответствующий документ об авторизации.

- Наличие сервисной службы (справка о численном составе сервисного отдела за подписью генерального директора компании), желательно в Екатеринбурге. On-line (постоянная круглосуточная бесплатная) телефонная поддержка на русском языке (методические и эксплуатационные вопросы).

- Гарантийный срок на прибор  должен составлять не менее 18 месяцев. Устранение неисправностей должно быть выполнено поставщиком в течение не более чем двух недель, в противном случае гарантийный срок продлевается на время простоя оборудования. Гарантия распространяется на все узлы прибора, включая насосы вакуумной системы.

Коммерческое предложение должно предусматривать:

- В стоимость прибора должны быть включены: доставка, подключение, настройка и тестирование авторизованным сервис-инженером, первичная поверка прибора, обучение специалистов заказчика работе на приборе на рабочем месте на русском языке специалистом фирмы-поставщика (4 дня) с анализом реальных образцов и разработкой методов, с выдачей сертификата об обучении. Указанные работы, в том числе поверка, должны быть выполнены в течение одного месяца с момента получения прибора Заказчиком.

- Предложение по поставке расходных принадлежностей для оборудования данного производителя по фиксированной цене в USD в течение трех лет.

- Информацию:

- о цене товаров (работ, услуг) участника;

- о сумме дополнительных расходов, необходимых для введения оборудования в эксплуатацию;

- о включении НДС в цену и о его размере;

- о включении таможенных платежей в цену и об их размере;

- о включении стоимости доставки в цену и об ее размере;

- условия о предоплате (размере и порядке осуществления);

- данные об опыте деятельности участников тендера в соответствующей отрасли (в годах);

- данные о крупных заказчиках участников тендеров и значительных реализованных проектах;

- данные о материально-технической базе участника тендера.

Начальник ЦАЛ							М.Д. Лисиенко