Техническое задание

на поставку атомно-эмиссионного спектрометра для определения элементного состава металлического тантала и оксида тантала

Заказчик: АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»

Область применения прибора:

Атомно-эмиссионный спектрометр с дуговым возбуждением спектра предполагается применять для определения элементного состава металлического тантала и оксида тантала.

Требования к техническим характеристикам прибора:

- Полихроматор высокого разрешения F≥1000 мм, обратная линейная дисперсия не более 0,4 нм/мм в рабочем спектральном диапазоне 190 – 470 нм, обратная линейная дисперсия не более 15 нм/мм в рабочем спектральном диапазоне 470 – 740 нм.

- Спектроаналитический генератор, обеспечивающий:

- дугу постоянного тока, прерывистую дугу;

- диапазон регулировки тока дуги 2 ÷ 25 А;

- ступенчатое изменение тока и полярности;

- стабилизацию тока дуги не более 0,5 %;

- компьютерное управление режимами работы.

- Система регистрации спектров – модули фотодиодных линеек с Пельтье-термостатами и анализаторами аналитических сигналов.

- Возможность эксплуатации спектрометра при относительной влажности воздуха в помещении менее 20 % и температурах от + 17 оС до + 29 оС.

Требования к комплекту поставки оборудования:

- Персональный компьютер для управления прибором, не старше 2020 г.в, с монитором 24˝ и лазерным принтером, в комплекте с операционной системой и дисками для восстановления системы и столом для рабочего места.

- Программное обеспечение на русском языке, в том числе диск для восстановления программного обеспечения.

- Паспорт СИ, руководство пользователя (по программному обеспечению и техническому обслуживанию) на русском языке, свидетельство об утверждении типа СИ с описанием типа СИ, методика поверки. Эти документы предоставляются в электронном виде одновременно с заявкой на тендер.

- Блок бесперебойного питания.

- Штатив для работы по методам испарения из кратера графитового электрода и методу глобульной дуги, с возможностями автоматической установки электродов и поддержания постоянного межэлектродного промежутка в процессе выполнения измерений.

- Система охлаждения.

Поставляемый спектрометр должен быть:

- – новым, выпуска не ранее 2020 года;

- – не бывшим в эксплуатации;

- – не являться выставочным образцом;

- – не собранным из восстановленных узлов и агрегатов;

- – свободным от прав третьих лиц;

- – работоспособным и готовым к эксплуатации.

Требования к компании-поставщику:

- Поставщик должен быть официальным дилером производителя, о чем должен предоставить соответствующий документ об авторизации.

- Наличие сервисной службы (справка о численном составе сервисного отдела за подписью генерального директора компании), желательно в Екатеринбурге. On-line (постоянная круглосуточная бесплатная) телефонная поддержка на русском языке (методические и эксплуатационные вопросы).

- Гарантийный срок на прибор  должен составлять не менее 24 месяцев. Устранение неисправностей должно быть выполнено поставщиком в течение не более чем двух недель, в противном случае гарантийный срок продлевается на время простоя оборудования. Гарантия распространяется на все узлы прибора.

Коммерческое предложение должно предусматривать:

- В стоимость прибора должны быть включены: доставка, подключение, настройка и тестирование авторизованным сервис-инженером, первичная поверка прибора, обучение специалистов заказчика работе на приборе на рабочем месте специалистом фирмы-поставщика с анализом реальных образцов и разработкой методов. Указанные работы, в том числе поверка, должны быть выполнены в течение одного месяца с момента получения прибора Заказчиком.

- Информацию:

- о цене товаров (работ, услуг) участника;

- о сумме дополнительных расходов, необходимых для введения оборудования в эксплуатацию;

- о включении НДС в цену и о его размере;

- о включении таможенных платежей в цену и об их размере;

- о включении стоимости доставки в цену и об ее размере;

- условия о предоплате (размере и порядке осуществления);

- данные об опыте деятельности участников тендера в соответствующей отрасли (в годах);

- данные о крупных заказчиках участников тендеров и значительных реализованных проектах;

- данные о материально-технической базе участника тендера.

Начальник ЦАЛ							М.Д. Лисиенко