Техническое задание на приобретение двух муфельных печей для ЛФХМ ЦАЛ

Заказчик: АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»

Область применения:

Муфельные печи предполагается применять для:

- прокалки гравиметрических форм при выполнении гравиметрического анализа при 800 °С;

- прокалки при определении потерь при прокаливании в чистых ДМ при 850 °С;

- прокалки нерастворимых остатков при 600 °С;

Конструкция печей должна предусматривать поступление воздуха во внутреннее пространство печи для озоления фильтров. Футеровка печи должна обладать химической стойкостью, так как при прокалке возможно выделение паров соляной и азотной кислот. Корпус должен быть выполнен из нержавеющей стали.

Нагревательные элементы должны быть закрыты, в комплект поставки каждой печи должна входить керамическая опорная плита, по 2 шт.

Время нагрева печи до температуры 850 °С должно составлять не более двух часов.

Точность поддержания температуры – не хуже ± 10 °С.

Емкость внутреннего пространства печи – не менее 15 дм3.

Дверь печей должна открываться вверх, нагретой стороной от оператора.

Электропитание 1-фазное, потребляемая мощность не более 4 кВт.

Условия эксплуатации: температура +10 + 40 °С, относительная влажность не более 80 %.

Печи должны быть снабжены контроллером для осуществления нагрева по заданной программе.

Первичная аттестация должна быть выполнена специалистами поставщика на территории заказчика.

В комплект поставки печей должны входить утвержденная методика аттестации, руководство по эксплуатации на русском языке, паспорта на русском языке.

Прочие условия:

- гарантийный срок на печи должен составлять не менее 18 месяцев;

- продавец должен являться официальным дилером фирмы-производителя (скан гарантийного письма предоставляется на тендер в электронной форме);

- в стоимость печей должны входить подключение, настройка, первичная аттестация на рабочем месте. Указанные работы должны быть выполнены в течение двух недель с момента получения печей Заказчиком.

В конкурсное предложение должна быть включена информация:

- о цене товаров (работ, услуг) участника;

- о сумме дополнительных расходов, необходимых для введения оборудования в эксплуатацию;

- о включении НДС в цену и о его размере;

- о включении таможенных платежей в цену и об их размере;

- о включении стоимости доставки в цену и об ее размере;

- условия о предоплате (размере и порядке осуществления);

- данные об опыте деятельности участников тендера в соответствующей отрасли (в годах);

- данные о крупных заказчиках участников тендеров и значительных реализованных проектах в соответствующей отрасли;

- данные о материально-технической базе участника тендера.

Начальник ЛФХМ ЦАЛ А.К. Луцак